## Sheet1
K1160定氮仪显示功能测试故障记录表
序号 | 问题类型 | 问题描述 | 修改先后 | 备注
1 | 自动测试 | 实验结束前，结果的显示格式为00.00ml，实验结束后，结果格式为0.0000ml，实验前与试验后不一致； | 1
|  | 实验过程的结果实时刷新 | 1
|  | 实验过程中出现过没有颜色曲线的情况； | 再测
|  | 开始试验后，第一个实验做完，接着开始第二个实验，点击运行后，曲线不清除，继续从第一个实验的开始点开始画； | 再测
|  | 实验过程中，颜色曲线与滴定曲线不稳定出现不规则高低乱跳； | 再测
|  | 实验过程中的方法参数显示不全； | 暂不修改
|  | 自动测试时，点击运行，有时不能进入实验界面； | 再测
|  | 自动测试时,点击运行,进入实验界面后出现数据未保存,是否继续弹框. | 暂不修改
|  | 实验过程中，安全门异常时，界面安全门异常图标反应缓慢 | 1
|  | 实验结束后，弹出传感器异常对话框，冷凝水异常图标亮，仪器接受杯执行排废动作，不显示结果； | 再测
|  | 自动测试的批次输入界面，样品批次只能输入数字，不能输入符号与字母； | 2
|  | 批次输入界面，批次输入完毕点击保存无提示； | 2
|  | 自动测试界面的空白值自动读取； | 2
|  | 重启仪器后，批次信息清除，不保存； | 正常
|  | 样品批次为蓝色时，再次点击样品批次，不弹出键盘； | 2
|  | 实验过程中，点击返回，仪器界面卡主，冷凝水正常通水，执行接收杯排废； | 再测
|  | 建议把样品批次表格放在前面，每个样品的信息放在后面； | 2
|  | 自动测试界面，试验结束后，结果栏无信息，无前面几次试验的结果； | 1
|  | 实验过程中，冷凝水高于45℃时，仪器报警，界面图标不发生变化，冷凝水温度为60℃时，界面图标报警； | 再测
|  | 连续异常报警,只显示一次报警信息即可 | 1
|  | 实验过程中，时间不准确 | 1
| 手动测试 | 手动测试时不能停止实验； | 1 | 改为：手动实验时，切换到其他界面手动实验停止；
|  | 手动测试界面，添加的滴定液的体积与实际添加的体积不一致，两者是1000倍关系；单位不齐； | 1
|  | 手动测试界面，滴定液体积添加量最多为150微升，建议改为1000微升； | 1
|  | 手动测试界面，蒸馏的通讯协议有问题； | 1
| 清洗 | 售后建议加一个停止键 | 暂不修改
2 | 数据 | 点击数据库菜单后，有约一秒的刷新，若使用长时间使用后保存数据过大（超过100页），数据库刷新时间是否会过长； | 1
|  | 数据库保存大量实验记录时，如果需查找到某一时间或某一批次的实验记录需要逐页查找耗费大量时间； | 2
|  | 数据库数据有重复保存现象； | 1
|  | 实验为结束时点击返回，数据库保存未完成实验的数据； | 1
|  | 导出的数据中无事件异常现象的记录； | 暂不修改
|  | 导出后的数据都没有单位； | 1
3 | 设置 | 清洗设置的时间和次数与实际执行的时间和次数不一致， | 1
|  | 清洗设置界面的消化管清洗时间改为消化管排废时间；检查时候还有其他界面需要修改； | 1
|  | 设置界面中的 方法系数的选择 未保存.加入到数据库中. | 1
|  | 设置界面中,冷凝水检测选项未发送数据. | 1
|  | 仪器校准菜单，以柱塞泵校准为例子，点击下一步，点击到校准值输入见面，点击返回，屏幕返回到柱塞泵校准的第一界面，仪器执行加液动作，建议修改不能点击返回或增加校准是的停止按键，或校准完成后系统自动返回； | 暂不修改
|  | 校准界面的颜色微调中的数字显示框调整一下位置 | 1
|  | 调试界面中,柱塞泵向下和向上的命令重复 | 1
|  | 调试界面的 仪器传感器状态 刷新慢 | 2
|  | 网络设置，若网络密码输入错误时无错误提示； | 2
|  | 网络连接后，选中DHCP，点击运行，无提示； | 暂不修改
|  | 开机自检的设置与实际执行不一致； | 1
|  | 溯源缺少方法修改记录、删除记录、用户修改记录、删除记录等等 |  | 溯源记录对实验结果有影响的修改：时间、人物、事件
|  | 用户设置中，频繁点击自动登录设置后保存，弹出删除用户对话框 | 再测
|  | 网络设置界面中，网络列表的下拉条不好用，拖动下拉条不动作；点击上拉下拉按键界面反应缓慢； | 2
|  | 测试方法界面，方法全部删除后，保留最后一条方法的名称 | 1
蒸馏时间设置300s，实际试验中蒸馏时间不足180s；(显示的时间不准确)
|  | 溯源页面刷新较慢，数据增多刷新越慢 | 1
|  | 选中不允许自动登录后，断开电源重启仪器，仪器不能正常进入程序；选择admin点击确定直接进入程序.(密码已输入4006186188) | 再测
4 | 云服务 | 云服务界面，方法可以上传，数据库不能正常上传或下载； | 1
|  | 云服务界面，弹出的对话框标题为DIALOG，其他界面弹出的对话框也有同样问题； | 1
|  | 云服务界面，上传或下载的文件名能否直观些，不明白什么意思； | 1
|  | 每次进入云服务页连接服务器时间较长 | 2
|  | 建议增加信号强度 | 暂不修改
5 | 开机 | 自检完成后,按NO应返回登录界面 | 1
|  | 自检完成后,自动进行换酸清洗的设置未执行. | 1